| 深圳市生态环境监测站2023年实验室仪器设备采购（第二批）项目公开竞价需求书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | *品牌 | *规格型号 | *数量 单位 | 备注 |
| 1 | 多功能声级计 |  | 杭州爱华 | AWA6292 | 4台 |  |
| 2 | 全自动立式高压灭菌器 |  | 厦门致微 | GI29 | 2台 |  |
| 3 | 风速风向仪 |  | 上海风云气象 | FYF-1 | 1台 |  |
| 4 | 车载冰箱 |  | 福意联 | FYL-YS-30L | 1台 |  |
| 5 | 车载冰箱 |  | 福意联 | FYL-YS-60L | 1台 |  |
| 6 | 马弗炉 |  | 上海一恒 | SX2-8-10N | 1台 |  |
| 7 | 高压灭菌器 |  | 雅马拓 | SQ510C | 1台 |  |
| 8 | 酸化吹气装置 |  | 青岛海特尔 | HT-6A | 1台 |  |
| 9 | 离心机 |  | 上海安亭 | TDL-80-2S | 1台 |  |
| 10 | 污染源真空箱气袋采样器 |  | 青岛众瑞 | ZR-3730 | 1台 |  |
| 11 | 废气盐酸雾/硫酸雾/氟化物采样装置 |  | 青岛众瑞 | ZR-D17BT | 1台 |  |
| 12 | 一体式多功能烟气采样器 |  | 青岛众瑞 | ZR-3715 | 1台 |  |
| 13 | 便携式水样抽滤器 |  | 青岛国瑞力恒 | GR-5010 | 1台 |  |
| 14 | 真空泵 |  | 天津津腾 | GM-2 | 1台 |  |
| 15 | 精密鼓风干燥箱（烘箱） |  | 上海一恒 | BPG-9070A | 1台 |  |
| 16 | 精密生化培养箱 |  | 上海一恒 | LRH-250F | 1台 |  |
| 17 | 药品阴凉柜 |  | 中科美菱 | YC-330L | 1台 |  |
| 18 | 立式冰柜 |  | 驰恩诚 | DW-45L108 | 1台 |  |
| 19 | 智能双路烟气采样器 |  | 崂应 | 3072型 | 1台 |  |
| 20 | 自动烟尘/气测试仪 |  | 崂应 | 3012H型 | 1台 |  |
| 21 | 电热恒温加热板 |  | 力辰科技 | DB-2AB | 1台 |  |
| 22 | 电热恒温加热板 |  | 力辰科技 | DB-2EFS | 1台 |  |
| 23 | 六联过滤器 |  | 津滕 | JTFA0212 | 1台 |  |
| 24 | 林格曼烟气黑度仪 |  | 云异恒美 | HM8022 | 1台 |  |
| 25 | 真空隔膜泵 |  | 津腾 | GM-0.33A | 2台 |  |
| 26 | 真空抽滤装置 |  | 津腾 | T-50.1L | 2台 |  |
| 27 | 超声波清洗器 |  | 科盟 | KM-410B | 2台 |  |
| 28 | 分液漏斗振荡器 |  | 鸿泽仪 | ZD-11C | 1台 |  |
| 29 | 智能一体化蒸馏仪 |  | 盛泰 | ST106-3RW | 1台 |  |
| 预算限价 |  |  | 65.00万元 |  |  |  |
| 2.*技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 技术需求 |  |  |  |  |
| 1.多功能声级计 |  | 一、技术参数要求 1.测量范围：20 dB(A)～143 dB(A)； 2.频率范围：10 Hz～20 kHz； 3.时间计权：并行（同时）F、S，I； 4.频率计权：并行（同时）A、C、Z； 5.仪器设置：手动设置； 6.电源：锂电池供电、可外接9V电源； 7.输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO 扩展口、USB 接口、4G、WIFI、蓝牙； 8.主要测量功能：总值积分、统计分析，24h自动监测，1/1OCT频谱分析，室内噪声测量、1/3OCT频谱分析； 9.主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等（x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95）； 10.储存电子数据为加密格式，可通过USB接口或储存卡导出，在电脑中打开，但外部修改过的电子文件导入仪器不能识别； 11.录音功能： 8000、48000采样频率可选，24位精度，WAV格式，可用仪器播放，也可用PC播放，支持同步、超限启动； 12.数字记录仪：采样间隔20ms~5000ms可选，同步记录测量时段内的噪声数值； 13.数据存贮：16 G内部存储，支持外置64G 储存卡； 14.外观：触控屏，屏幕分辨率高，操作简便。 二、配置配件要求 1.主机：1台，内嵌软件一套；2.打印机：1台；3.风球：1个；4.延长杆：1根；5.延伸电缆：1根；6.三角架：1个；7.一级声校准器：1台；8.户外噪声监测箱：1台。 |  |  |  |  |
| 2.高压蒸汽灭菌器 |  | 一、技术参数 1.容量:≥29L； 2,立式结构,底部带脚轮； 3.灭菌腔材料：SUS304不锈钢,； 4.灭菌工作温度:≥135℃； 5. 时间范围:灭菌时间:1-5000分钟,融化时间:1-5000分钟,保温时间:1-8550分钟，定时启动时间：0分钟-5天； 6.压力：设计压力≥0.29MPA,安全阀起跳压力≥0.26MPA； 7.存储系统:可同时创建20条以上程序。 二、配置配件要求 1.主机1台；2.不锈钢网篮3个；3.废液瓶1个；4.排水软管2条；5.排气软管1条；6.水位板1块；7.压力容器证书1本；8.仪器检定合格证1份。 |  |  |  |  |
| 3.风速风向仪 |  |  |  |  |  |  |
| 4.车载冰箱 |  | 容积：30L；温度范围：-19~10℃，需要额外多配备一块电池。 |  |  |  |  |
| 5.车载冰箱 |  | 容积：60L；温度范围：-19~10℃，需要额外多配备两块电池。 |  |  |  |  |
| 6.马弗炉 |  | - 仪器总体要求： 仪器应满足技术参数和性能要求，操作安全简便，控温准确、可靠，炉膛耐腐蚀，确保经久耐用，设有安全保护措施，确保操作者安全。 二、仪器技术参数和性能要求 仪器 名称; 高温度 （℃）; 容积(L); 炉膛尺寸 W×D×H（mm）; 外形尺寸 W×D×H（mm）; 电源; 输入功率 （KW）; 加热原件. 箱式 电阻炉; 1000; 16L; 250×400×160; 570×810×740; 380V/50HZ; 8KW; 电炉丝. 备注; 耐火砖炉膛、控温精度：±1℃、温度均匀度：5℃（垂直方向）. |
| 7.高压灭菌器 |  | 一、仪器技术参数和性能要求 1.内胆尺寸、容积：≥370x470mm，≤50L； 2.立式结构,底部带脚轮，脚轮还可固定； 3.内胆材料：3mm厚不锈钢，防腐处理； 4.温度105－135°C（可调）（备注：总磷消解须在120°C下持续进行30min) ； 5.灭菌定时器：1－250分钟（仪器灭菌持续可持续长达72小时）； 6.培养基熔解定时：0－250分钟（可持续72小时）； 7.保温定时：可延时72小时，自动关闭； 8.程序定时器：1－99小时； 9.排汽阀：全开放用和慢开放用各一个； 10.安全装置：传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧、盖锁异常、压力安全阀； 11.最高使用压力：≥0.26MPa； 12.安全阀、压力表方便易拆； 13.其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器（选购）、程序锁功能、警报发生记录功能（20件）、时间积算显示、时间显示、操作音ON/OFF设定功能。 二、配置要求 1.须提供制造商授权书或制造商出具售后服务证明承诺函扫描件，原件备查。 2.配置标准的不锈钢篮2个。 三、售后服务要求 3.2安装调试经用户验收合格当日起，供应商需提供2年免费整机维修保养承诺，包含仪器主机配件；包含1年内压力表2次拆机检定； |  |  |  |  |
| 8.酸化吹气装置 |  | 一、仪器总体要求 投标厂商所投产品总体必须符合HJ1226-2021标准方法中对仪器设备的要求。 二、技术要求： 1.可根据需求选择不同的分析方法亚甲基蓝分光光度法或者碘量法； 2.根据国标对流量的要求，实现4通路的气体流量精密控制； 3.各反应瓶为独立的气路系统，避免样品的交叉污染； 4.密闭气路系统，尾气可排室外或者吸收处理，避免有害气体对实验人员的伤害； 5.恒温水浴加热，配合温控系统，具有良好的温度均匀性； 6.主机应用手动升降系统，配合旋转样品托盘，可方便实验操作； 7.多色气体管路，可快速理清气体管路系统； 8.样品数：6个； 9.氮气流量计控制：0-10L/min； 10.加热方式：恒温水浴； 11.加热功率：1000W； 12.温度范围：室温-99.9℃； 13.显示方式：数字显示； 14.控温精度：±1℃； 15.外形尺寸：530mm×390mm×620mm； 三．配置清单 1.主机1台；2.样品架1副；3.弹簧1副；4.电源线1根；5.加酸漏斗6只；6.反应瓶6套；7.吸收显色管6只；8.连接管1包。 |  |  |  |  |
| 9.离心机 |  | 一、仪器总体要求 投标厂商所投产品总体必须符合标准方法HJ/T 399-2007对仪器设备的要求。 二、仪器技术参数和性能要求 1.转子容量：20mL*12； 2.定时范围0~30min； 3.噪音＜70dB； 4.调速范围：100-4000rpm； 5.离心力2325×g。 |  |  |  |  |
| 10.污染源真空箱气袋采样器 |  | 一、产品简介 采用气袋法采集固定污染源废气及环境空气中挥发性有机物（VOCs），以及其它适合气袋法采集有毒有害气体的采样器。其原理是在真空箱抽负压时气袋被动采集外部气体。可用于环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等领域采集温度低于150℃的污染源废气。 二、技术要求 1.真空箱抽负压，样气通过采样管被吸入气袋，采集过程样气无污染； 2.大孔径惰性材料电磁阀，采集速度快，气路密闭性自动检测、管路自动清洗、气袋自动清洗、清洗次数可调； 3.真空箱采用一体化设计，携带方便； 4.气体管路、电磁阀均采用惰性材料聚四氟乙烯，降低样气吸附； 5.内置进口采样泵，采样流量最大4L/min，四档位调速以满足不同污染物采样要求； 6.气袋压力限值设计，超过气袋压力设定值，自动停止采样； 7.采样负压范围-16kPa~+16 kPa，分辨率: 0.01 kPa，准确度: 优于±0.5kPa； 8.内置锂电池，可满足现场长时间采样； 9.具有专用的全程伴热模块，防止产生冷凝水，保证样品无污染。 三、技术参数 1.采样流量约4L/min，可以多档位调节； 2.环境大气压（60~130）kPa； 3.采样负压 >-16kPa； 4.适配气袋容积 （1~4）L； 5.主机尺寸（长350×宽310×高250）mm； 6.整机重量≤5.5kg。 4.配置清单 主机1台；过滤筒5个；单阀聚氟乙烯4L气体采样袋20个;烟气恒温采样管1套。 |  |  |  |  |
| 11.废气盐酸雾/硫酸雾/氟化物采样装置 |  | 一、总体要求 可独立完成采样也可与烟尘采样器配套使用，适用于固定污染源废气中酸性物质采集测定。一体化设计，结构紧凑，既可以进行采样也能够测出流速、烟温等参数。一机多用，可满足盐酸雾、硫酸雾、氟化物等多种酸性气体采集。 二、技术要求 1.满足方法：HJ 688-2019固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法、HJ 548-2016固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法、HJ549-2016环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法； 2.取样外管采用钛金属材质； 3.内部气路采用聚四氟乙烯材料，有效降低吸附； 4.烟枪自身内置烟气采样泵，可独立完成烟气采样； 5.滤筒或滤膜及采样管全程两点加热，可单独设置加热温度，自动恒温加热，能对颗粒态、蒸汽态和气态硫酸雾\盐酸雾进行采集； 6.烟枪自带高效保温箱，独特设计吸收瓶支架，可满足不同规格吸收瓶； 7.冰浴箱外挂式，既可用于水平烟道采样也可以用于垂直烟道采样； 8多功能组合型采样枪，包含测量烟温及皮托管测流速功能； 9.一机多用，可满足硫酸雾\氯化氢\氟化氢\溴化氢等多种酸性气体采样。 三．技术参数 1.加热温度范围：80℃~180℃，分辨率0.1℃，最大误差±3℃； 2.采样流量：0.5 L/min~1.5L/min，分辨率0.01L/min，最大误差±2%； 3.烟温测量范围：0~200℃，分辨率0.1℃，最大误差±3℃； 4烟气动压：(0~2000)Pa，分辨率1Pa，最大误差±2%； 5.烟气静压：（-30~30）KPa，分辨率0.01kPa，最大误差±2%。 四．配置清单 主机1台；钛合金采样嘴5套；三脚架2套；附件箱1套；便携式热敏打印机3个。 |  |  |  |  |
| 12一体式多功能烟气采样器 |  | 一、总体要求 可独立进行工况测量、烟气溶液吸收采集，其中S型皮托管可实现旋转功能，可适应多种类型烟道，彩屏触控操作，操作简单方便，适用于用于环境空气监测。 二、技术特点 1.一体式设计，集成烟气采样、含湿量（阻容法）、流速、烟温、动静压、标干风量、O2测量（选配）等功能于一体，方便携带； 2.具备双路平行采样功能，采样流量可在（0.1~1.5）L/min范围内设置； 3.具备2种工作模式，实现一台仪器即可满足工况测量，也可实现烟气采样要求，增加操作便携性； 4.采用阻容法湿度传感器，准确、稳定，响应快； 5.皮托管可拆卸、移动、旋转90°，避免水平烟道无法观察显示屏，便携、普适； 6.仪器具备气密性自检功能，方便快捷并保证采样数据的准确性； 7.采用工业级高亮彩色触摸屏，操作方便，人机交互好； 8.具备存储、查询、蓝牙打印、U盘导出、RS485通信功能； 三、技术参数 1.采样流量：（0.1~1.5）L/min，分辨率0.01L/min，最大误差±2.0%； 2.烟气动压：（0~2000）Pa，分辨率1Pa，最大误差±2.0%； 3.烟气静压：（-30~30）kPa，分辨率0.01kPa，最大误差±2.0%； 4.烟气温度：（0~300)℃（可扩展），分辨率0.1℃，最大误差±3.0℃； 5.大 气 压：（60~130）kPa，分辨率0.01kPa，最大误差±0.5kPa； 6.含 湿 量：（0~40）%VOL，分辨率0.01%VOL，最大误差±2.0%VOL； 7.重 量： ≤4kg； 四、配置清单 主机1支；不锈钢延长管组件1支；布袋1只；电源适配器1个；滤芯组件2套；烟枪接地线1个；便携式热敏打印机3个；说明书2份；合格证1份，三脚架3套。 |  |  |  |  |
| 13.便携式水样抽滤器 |  | 一、总体要求 便携式水样抽滤器是水质采样后对被采集水样的现场过滤的仪器设备，符合标准GJW-03-SSG-001 《国家地表水环境质量监测网络作业指导书》、HJ776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》、HJ897-2017《水质 叶绿素a的测定 分光光度法》、HJ700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 二、技术指标 1）采样流量（空载）：12L/min； 2）负载能力：-80kPa； 3）电池电量：24V10.4Ah； 4）续航时间：大于20小时； 5）采样时间：99小时59秒； 6）工作温度：(-20～+50)℃； 7）噪声：＜55dB(A)； 8）外型尺寸：230mm×210mm×270mm； 9）整机重量：约5.7kg； 10）功耗＜10 W； 三、配置要求 主机1台;主机充电器1套;便携防护箱1个;水系微孔滤膜1盒;集液瓶6个;镊子1个;抽滤杯防尘盖1个;合格证1份;使用说明书2份。 |  |  |  |  |
| 14.真空泵 |  | 一、技术要求 1.抽气速度：120L/min 2.极限真空度：200mbar 3.泵头：2 4.噪音：＜60 二、配置要求 1.隔膜真空泵GM-2一台 三、售后要求 1.质量保证：整机提供至少壹年保修期终身服务。 |  |  |  |  |
| 15.精密鼓风干燥箱（烘箱） |  | 一、技术参数要求： 控温范围：RT+10～200℃（RT+10～250℃），容积：80L以上。 二、售后要求： ## 供应商需提供经过深圳市计量质量检测研究院检定或校准的报告。从仪器验收完当天开始计算保修3年。在保修期内，若发生故障，供应商需承担仪器检修与维修所产生的费用。 |  |  |  |  |
| 16.精密生化培养箱 |  | 一、技术参数要求： 温控范围：0-60℃。温度分辨率：0.1℃。温度均匀度±1.5℃。 二、配置要求： ## 除基本配置外额外配置3块载物架。 三、售后要求： 供应商需提供经过深圳市计量质量检测研究院检定或校准的报告。从仪器验收完当天开始计算保修3年。在保修期内，若发生故障，供应商需承担仪器检修与维修所产生的费用。 |  |  |  |  |
| 17.药品阴凉柜 |  | 1、单门，规格300-400L；温度调控范围2-8摄氏度。 2、整机质保期1年，核心部件三年质保。 |  |  |  |  |
| 18.立式冰柜 |  | 1、单门，规格105L-108L；温度数字显示；温度可调，可控温至低于-20℃； 2、整机质保期1年，核心部件三年质保。 |  |  |  |  |
| 19.智能双路烟气采样器 |  | 一、技术参数要求： 采样流量：（0.2~1.5）L/min，分辨率0.01L/min，误差不超过±2.5%； 采样时间：99h59min内任意设置，分辨率1min，误差不超过±0.1%； 流量计前温度：（-55~125）℃，分辨率0.1℃，误差不超过±2.5℃； 流量计前压力：（-25~0）kPa，分辨率0.01kPa，误差不超过±2.5%； 流量重复性：误差不超过2%； 流量稳定性：误差不超过5%； 大气压：（50~130）kPa，分辨率0.01kPa，误差不超过±500Pa； 烟气动压：（0~2000）Pa，分辨率1Pa，误差不超过±1%FS； 烟气静压：（-30~+30）kPa，分辨率0.01kPa，误差不超过±1%FS； 烟气温度：（0~500）℃，分辨率0.1℃，误差不超过±3℃； 流速：（5~45）m/s，分辨率0.1m/s，误差不超过±5%； 功耗：＜50W； 工作电源：内置锂电池（22.2V/16.5Ah）； 工作时间：不低于8小时。 二、配置配件要求： 3072型智能双路烟气采样器标配主机*1、崂应1080E型（1.1m）烟气多功能预处理器*1、便携式蓝牙打印机*1、吸收瓶挂架*1、三脚架*1、电源输出线*1、干燥筒*2。 |  |  |  |  |
| 20.自动烟尘/气测试仪 |  | 一、技术参数要求： 烟尘技术指标 采样流量（0-80）L/min,分辨率0.1L/min，误差不超过±2.5%； 烟气动压（0-2000）Pa，分辨率1Pa,误差不超过±1%FS； 烟气静压（-30-+30）kPa,分辨率0.01kPa，误差不超过±1%FS； 烟气温度（0-500）℃（可扩展），分辨率0.1℃，误差不超过±3℃； 流量计前压力（-30-0）kPa,分辨率00.01kPa，误差不超过±1%FS； 流量计前温度：（-55~125）℃，分辨率0.1℃，误差不超过±2.5℃； 流速：（5~45）m/s，分辨率0.1m/s，误差不超过±5%； 大气压：（50~130）kPa，分辨率0.01kPa，误差不超过±500Pa； 最大采样体积9999.9L，分辨率0.1L； 功耗＜180W。 烟气技术指标 烟气采样流量不小于1.0L/min，示值误差不超过±5%，重复性≤20%，响应时间≤90s，稳定性1h内示数值变化不大于5%，使用寿命在空气中约2年 氧气（O2)浓度（0-30）%，分辨率0.1%； 二氧化硫（SO2)浓度（0-5700）mg/m3，分辨率1mg/m3； 一氧化氮（NO)浓度（0-1300）mg/m3，分辨率1mg/m3； 二氧化氮（NO2)浓度（0-200）mg/m3，分辨率1mg/m3。 二、配置配件要求 3021H型自动烟尘/气测试仪主机*1、崂应1085A型烟尘多功能取样管（1.5m）*1，热敏打印机*1，高效气水分离器*1，崂应1080D型烟气预处理器*1，崂应1085D型低浓度烟尘多功能采样管*1、电源输出线*1，崂应1087A型油烟取样管*1、1062A型阻容法烟气含湿量检测器*1。 |  |  |  |  |
| 21.电热恒温加热板 |  | 一、技术参数要求： 整机功率2.5KW，LED数码管显示，温控范围80-400℃，控温精度±1℃，温度均匀性5%，面板尺寸450*350mm，面板材质201不锈钢，面板厚度8mm，承重50kg。 二、配置配件要求：主机*1。 |  |  |  |  |
| 22.电热恒温加热板 |  | 一、技术参数要求： 整机功率3KW，LCD液晶显示，温控范围50-420℃，控温精度±1℃，温度均匀性3%，面板尺寸450*350mm，面板材质石墨，面板厚度12mm，承重5kg。 二、配置配件要求：主机*1。 |  |  |  |  |
| 23.六联过滤器 |  | 一、技术参数要求： 六联抽滤规格，滤杯不锈钢316L，阀门不锈钢，筛板材质不锈钢316L，孔径100μm,连接方式不锈钢一体式，支架不锈钢316L。 二、配置配件要求： 不锈钢滤杯316L*6、不锈钢滤头316L*6、不锈钢过滤支架316L*1、铝合金夹子*1、不锈钢杯盖316L*6、3L集液瓶*6、胶管*12、胶管连接器*6。 |  |  |  |  |
| 24.林格曼烟气黑度仪 |  | 一、技术参数要求： 望远镜尺寸规格长56.5cm，直径10.5cm,林格曼黑度等级0-5级，误差不大于0.5级，视角放大率15倍分划面摄像倍率2倍，物镜通光孔径80mm可观测10-2000m。 二、配置配件要求： 主机*1、专用三脚架*1，相机万能接口*1，黑度仪专用包*1。 |  |  |  |  |
| 25.真空隔膜泵 |  | 一、技术参数要求： 负压型，抽气速率20L/min,极限真空度0.08Mpa,电机功率160W，阀门膜片为橡胶，外形尺寸270*130*210mm，重量7Kg。 二、配置配件要求：主机*1、截流集水瓶*1。 |  |  |  |  |
| 26.真空抽滤装置 |  | 一、技术参数要求： 滤杯规格300mL，滤头孔径10μm，筛板材质高硼硅玻璃，集液瓶规格1000mL，适用滤膜Φ47、Φ50。 二、配置配件要求： 集液瓶*1、砂芯过滤头*1、滤杯*1、固定夹*1、防尘盖*1、胶管*1、胶管连接器*1。 |  |  |  |  |
| 27.超声波清洗器 |  | 一、技术参数要求： 超声频率40KHz，超声功率240W，加热功率200W，时间控制1-30min，温度控制为20-80℃，内槽尺寸300*240*150mm，槽体容量10L，外形尺寸325*265*280mm，材质为SUS304不锈钢，使用电源为 AC 220-240V，50/60Hz，附加功能为定时加热。 二、配置配件要求：主机*1、不锈钢网篮*1，排水软管1m（含接管配件）*1。 |  |  |  |  |
| 28.分液漏斗振荡器 |  | 一、技术参数要求： 频率：50-300次/分，震荡方式为垂直震荡或斜角0-20°，可定时，来电自动恢复工作，定时结束会报警提醒。电源220V50Hz，功率375W。 二、配置配件要求：主机*1、分液漏斗夹具*8。 |  |  |  |  |
| 29.智能一体化蒸馏仪 |  | 一、技术参数要求： 内置冷却水循环单元，压缩机制冷和风冷，根据冷却水温度自动启停压缩机系统，不接受外置冷却;内置压缩机技术规格 气缸容积≥15.4cm3/REV 总重量≤12.1kg 冷媒类型R22 最大冷媒冲注量≥0.75kg MAX。 蒸馏单元配有6组蛇形冷凝管，冷凝管之间为串联结构，有三个接口为冷却水进水口、出水口和馏出液输出口。馏出液出口管道材质要求无毒非血溶性；极低渗透性；抗酸、碱、氧化剂和动植物及石油；可热封、可粘合，可成型，米色不透明；可用高温高压、环氧乙烷、伽马射线灭菌；工作温度为-51-132℃。 蒸馏加热采用碗状远红外陶瓷器皿，加热功率≤400W，整机加热功率加热系统可调适用不同沸点的样品蒸馏；采用7寸液晶触摸显示屏；有漏电保护和自动烘干功能；加热功率 单孔加热功率≤500W，整机加热功率≤3600W；样品处理数量1-6个；主机内置水箱体积约20L；冷却水温度设定范围5-35℃；蒸馏终点设定范围1-500mL（1-500g）；倒计时工作时间设定1-200min;蒸馏速率2-8mL（功率范围为300-500W）；主机尺寸≤960*575*410mm。 二、配置配件要求： 主机*1、主机内置水箱*1、内置压缩机制冷系统*1、馏出液自锁装置*6、馏出液排废孔（内嵌）*3、冷凝管固定支架*1、烧瓶置放架*1、蛇形冷凝管*6、500mL烧瓶*6、250mL锥形瓶*6。 |  |  |  |  |

注：“*”条款为不可偏离项，不满足，投标无效。采购需求清单中以品牌、规格型号为准。设备名称为暂拟名，最终合同内容以实际为准。