### 一、货物清单

（一）货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高档彩色超声诊断仪主机 | 10 | 台 | 拒绝进口 | 999万 |
| 2 | 冰晶矩阵心脏探头 | 10 | 把 |  |  |
| 3 | 冰晶腹部探头 | 10 | 把 |  |  |
| 4 | 浅表探头 | 10 | 把 |  |  |
| 5 | 矩阵甲乳探头 | 10 | 把 |  |  |
| 6 | 腔内探头 | 4 | 把 |  |  |
| 7 | 冰晶高频腹部探头 | 3 | 把 |  |  |
| 8 | 超高频肌骨探头 | 2 | 把 |  |  |
| 9 | 冰晶微凸探头 | 1 | 把 |  |  |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：超高档彩色超声诊断仪主机。

（二）项目清单

| 序号 | 采购计划编号 | 服务名称 | 备注 | 预算限额（元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2023-440300000-812001-10674 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 | 无 | 4,950,000.00 | 其他未列明 |
| 2 | PLAN-2023-440300000-812001-10675 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 |  | 990,000.00 |  |
| 3 | PLAN-2023-440300000-812001-10678 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 |  | 3,960,000.00 |  |
| 4 | PLAN-2023-440300000-812001-10679 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 |  | 90,000.00 |  |

### 二、具体技术要求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共  11 项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统性能 | 1.1 ≥23.8英寸HDU高分辨率监视器（提供白皮书证明，并加盖原厂公章），具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠。 |
|  |  | ▲1.2 液晶触摸屏≥12.1英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能。 |
|  |  | 1.3 触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置。 |
|  |  | 1.4 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘。 |
|  |  | 1.5 采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 |
|  |  | 1.6 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调。 |
|  |  | 1.7 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限。 |
|  |  | ▲1.8智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作（提供此功能演示照片）。 |
|  |  | ▲1.9影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示（提供此功能演示照片）。 |
| 2 | 二维灰阶成像单元 | 2.1 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值。 |
|  |  | 2.2 高清放大功能：可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在整幅图像中所处位置关系。 |
|  |  | 2.3 宽景成像：扫描长度≥160cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量。 |
| 3 | 先进成像技术 | 3.1 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围。 |
|  |  | ▲3.2 类造影成像技术，非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态，无取样框（提供此功能超声演示界面）、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态。 |
|  |  | 3.2.1 具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态。 |
|  |  | 3.2.2 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式。 |
|  |  | 3.3 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号。 |
|  |  | 3.3.1 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示 |
|  |  | 3.3.2 支持立体显示模式 |
|  |  | 3.3.3 支持在造影模式下使用 |
|  |  | 3.4 二维立体血流显示技术，二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |
|  |  | 3.5 穿刺针增强显示功能 |
|  |  | 3.5.1 可独立调整穿刺针的显示增益（提供此功能超声演示界面），不影响背景图像质量。 |
|  |  | 3.5.2 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率。 |
|  |  | 3.6 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度。 |
| 4 | 高级成像技术 | 4.1 造影成像技术 |
|  |  | 4.1.1 既有谐波造影，又有基波造影模式，并具备原厂高机械指数造影模式。 |
|  |  | 4.1.2 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量。 |
|  |  | 4.1.3 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器。 |
|  |  | 4.1.4 具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及后处理功能，可在双幅对照图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥8个，可分析项目包括：均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度等。 |
|  |  | 4.1.5 造影一次性存储时间≥10分钟。 |
|  |  | 4.1.6 可在造影模式下启动超微细血流，并支持立体显示模式（R-flow） |
|  |  | 4.2 应变式弹性成像 |
|  |  | 4.2.1 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作。 |
|  |  | 4.2.2 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、矩阵等探头。 |
|  |  | 4.2.3 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比。 |
|  |  | 4.3 剪切波弹性成像 |
|  |  | ▲4.3.1 实时二维剪切波弹性成像技术，可支持凸阵、线阵探头、矩阵探头，腔内探头。（提供此功能超声演示界面或白皮书加盖原厂公章）。 |
|  |  | 4.3.2 可在腹部凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。 |
|  |  | 4.3.3 可在小器官线阵/矩阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像。 |
|  |  | 4.3.4 剪切波弹性成像具备质控模式。 |
|  |  | 4.3.5 剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围，确保测量的准确性。 |
|  |  | 4.3.6 剪切波取样框深度范围：0.25-33cm。 |
|  |  | 4.3.7 定量测量参数可提供：最大值、最小值、平均值、标准差、中位数、深度、 面积、比值、质控参数、四分位数等测量参数，为临床提供全面的剪切波定量测量解决方案。 |
|  |  | 4.3.8 剪切波弹性成像定量分析，在冻结和存储的图像上均可以进行，得到直接反映组织硬度的杨氏模量值（或剪切波速度）。 |
|  |  | 4.3.9 剪切波弹性成像定量测量工具支持大小可调、任意形态描记，针对不同大小、不同形态病灶可以进行定量测量。 |
|  |  | 4.3.10 剪切波弹性成像针对困难病人可提供“穿透模式”，提高困难病人检查成功机率（附图）。 |
|  |  | 4.3.11 成像过程中无冷却时间，无须等待即可快速成像测量。 |
|  |  | 4.4心脏成像功能 |
|  |  | ▲4.4.1 标配心脏相控阵探头扫描角度≥120° （提供此功能超声演示界面）。 |
|  |  | 4.4.2 支持高帧频心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型。 |
|  |  | 4.4.3 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据。 |
|  |  | 4.4.4 支持心肌组织多普勒定量分析：能显示组织速度曲线就组织运动的同步性/舒张功能/收缩功能等进行多参数研究，并且无需多次取样直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8 条。 |
|  |  | 4.4.5 支持心肌二维斑点追踪技术，心肌应变和应变率分析，自动评估17节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示。 |
|  |  | ▲4.4.5 支持心脏二维灰阶血流成像，非多普勒原理，无取样框限制（提供此功能超声演示界面）。 |
|  |  | 4.5 智能辅助功能 |
|  |  | 4.5.1 具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈后透明层、颅内透明层等。 |
|  |  | 4.5.2 乳腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，并且系统提供乳腺占位BI- RADs 评分，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询，数据可通过 DICOM SR发送。 |
|  |  | 4.5.3 甲状腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作 效率，数据可通过DICOM SR发送。 |
|  |  | 4.5.4 智能随访：可用于临床随访、疗效评估等多种应用。将同一患者之前的超声图像与当前的 图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，排除仪器因素对组织病灶图像的影响，保证对比观察的科学性和准确性，为临床 诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息，可支持多模态同屏对比。 |
|  |  | 4.5.5 血流定量分析：通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。该定量工具可反映组织内血流的多少，用于类风湿关节炎诊断、病程监测、及疗效评估。亦可用于其它表现为病灶或组织内血流改变的疾 病的定量分析及评估。 |
|  |  | 4.5.6 胎儿染色体异常分析工具：支持颈项透明层及颅内透明层自动测量软件。 |
|  |  | ▲4.5.7 智能血管检查技术：一键完成八步以上操作步骤，自动完成整个血管检查。（包括自动识别血管位置、自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度、自动优化图像、自动测量）（提供此功能超声演示界面） |
| 5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） | 5.1 一般测量、妇产科测量、心脏功能测量、多普勒血流测量与分析、外周血管测量与分析、泌尿科测量与分析。 |
|  |  | 5.2 超声图像存档与病案管理系统 |
|  |  | 5.2.1 固态硬盘容量≥1TB |
|  |  | 5.2.2 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统。 |
|  |  | 5.2.3 USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像。 |
|  |  | 5.2.4 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 6 | 技术参数要求 | 6.1 系统通用功能： |
|  |  | 6.1.1 ≥23.8英寸HDU高分辨率监视器 |
|  |  | 6.1.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转。 |
|  |  | 6.1.3 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口。 |
|  |  | 6.2 探头规格 |
|  |  | 6.2.1 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
|  |  | ▲6.2.2 阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元（提供原厂白皮书，并加盖原厂公章，附图） |
|  |  | ▲6.2.3 扫描深度≥50cm（提供原厂白皮书，并加盖原厂公章，附图） |
|  |  | 6.2.4冰晶腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像。 |
|  |  | 6.2.5 高密度线阵探头：超声频率4.0-12.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像 |
|  |  | ▲6.2.6矩阵单晶体相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° |
|  |  | 6.2.7 矩阵甲乳探头：超声频率6.0-15.0MHz |
|  |  | 6.2.8腔内微凸探头：超声频率3.0-10.0 MHz，支持造影、应变式弹性，腔内探头扫描视野≥180°。 |
|  |  | 6.2.9凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥60 |
|  |  | 6.3.0凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥15 |
|  |  | 6.3.1相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥70 |
|  |  | 6.3.2相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥35 |
|  |  | 6.4 频谱多普勒 |
|  |  | 6.4.1 方式：PW，CW，HPRF |
|  |  | 6.4.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
|  |  | 6.4.3 PW取样容积范围：0.05cm-2cm |
|  |  | 6.5 彩色多普勒 |
|  |  | 6.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
|  |  | 6.5.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
|  |  | 6.5.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° |
|  |  | 6.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |

### 三、商务需求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

3. 招标商务要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共  1 项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 关于免费保修期 | ▲1.1提供货物原厂免费保修期 5 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算（需提供原厂商出具的售后服务承诺，并加盖原厂公章）。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期外售后服务要求 | 在免费保修期结束后的一年，中标人应对货物提供及时有效的技术支持和服务。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：深圳市 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3签订合同后 30天（或按医院指定时间）天（日历日）内交货。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 30 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | 关于付款 | 合同生效并收到相应发票后支付合同总额的 50 %作为预付款，设备到达指定安装现场并安装、调试完毕，支付50 %货款。 |
| 5 | 其他 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用； |